傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法修正總說明

傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法（以下簡稱本辦法）於九十三年七月二十九日訂定發布全文十條，嗣於九十七年七月四日修正發布全文十一條在案。為因應實務運作上之需要，統整傳染病病人檢體採檢之規範，以及落實傳染病防治法授權之規範本旨，爰擬具本辦法修正案，其修正要點如下：

一、增訂本辦法名詞定義。（修正條文第二條）

二、傳染病檢體之採檢項目、檢體種類、採檢時間、採檢量、送驗方式、檢驗方法、檢驗期限、實驗室安全等級，及應保存檢體種類，應依附表辦理。（修正條文第三條）

三、增訂傳染病檢體於運送途中外溢時，運送人員進行通知及必要處置之義務。（修正條文第四條）

四、增訂採檢及檢驗人員應採取適當防護措施。(修正條文第五條)

五、申請認可檢驗機構應檢具生物安全管理文件。(修正條文第八條)

六、為達便民目的與妥善管理，修正檢驗機構效期規定。(修正條文第九條)

七、為保全第一類及第五類傳染病檢體及其內可能具有的未知之高致病性病原體，並因應疫病防治之特殊需要，本法第一類及第五類法定傳染病驗餘之檢體，以及中央主管機關指定之檢體或分離之病原體，應送中央主管機關保存。（修正條文第十條）

八、增訂本法第一類及第五類法定傳染病檢體以外之傳染病檢體，其檢驗後應保存期間之規定。（修正條文第十一條）

九、檢驗機構應將檢驗結果通報予各級主管機關，並依中央主管機關所定之品質保證作業要求辦理，以提昇檢驗品質及正確性。（修正條文第十二條）

十、增訂認可檢驗機構名稱、住址、負責人變更、歇業、停業或喪失執行業務能力時，應於期限內通知中央主管機關。（修正條文第十四條）

十一、具體明確本辦法委任對象及委託辦理之業務範圍。（修正條文第十六條）

傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法修正條文對照表

| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 第一條 本辦法依傳染病防治法(以下簡稱本法)第四十六條第二項規定訂定之。 | 第一條 本辦法依傳染病防治法第四十六條第二項規定訂定之。 | 酌作文字修正。 |
| 第二條 本辦法用詞，定義如下： 一、檢驗機構：指由中央主管機關指定、委託或認可，從事傳染病檢體檢驗之衛生機關、醫事機構、學術或研究機構。 二、實驗室認證機構：指對實驗室之檢驗能力及品質，依國際標準進行符合性評鑑及認證之機構。 三、實驗室能力試驗：指藉由實驗室間之比對以評估實驗室測試或校正能力之試驗。 |  | - 本條新增。 - 增列本辦法「檢驗機構」、「實驗室認證機構」及「實驗室能力試驗」之名詞定義。 - 實驗室認證機構，例如：國際間公認具公信力的臨床醫學實驗室認證機構如美國病理學會等、或經國際性認證組織聯盟承認之第三者認證機構如台灣全國認證基金會。 |
| 第三條 傳染病檢體之採檢項目、檢體種類、採檢時間、採檢量、送驗方式、檢驗方法、檢驗期限、實驗室安全等級，及應保存檢體種類，規定如附表。 |  | - 本條新增。。 - 依本法第四十六條第二項及因應感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法修正草案刪除原條文第十八條「傳染病病人檢體之採檢方式與時間、操作程序及處理方法，應依中央主管機關所定之採檢手冊辦理。」，爰增訂本條規定及附表。 |
| 第四條 傳染病檢體於運送途中發生外溢情事時，運送相關人員應立即通知託運單位；託運單位於接獲通知後，應立即通知直轄市、縣(市)政府，並為必要之處置。 |  | 一、本條新增。 二、參酌感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法第十五條「運送感染性生物材料或傳染病病人檢體時，因意外導致感染性生物材料或檢體發生外溢之情事，運送人員應立即通知所在地主管機關，為必要之處置。」之規定，爰增訂規範運送人員之通知義務與責任，以為檢體外溢之必要處置，並酌作文字修改。 |
| 第五條 執行傳染病檢體之採檢及檢驗等相關人員，應依傳染病危害風險程度高低，採取適當防護措施。 |  | - 本條新增。 二、參酌感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法第八條維護實驗室人員健康之精神，以及勞工安全衛生規範，增訂安全防護之規定。 |
| 第六條 符合下列資格者，中央主管機關得指定為指定檢驗機構： 一、具備符合感染性生物材料管理辦法所定第三級或第四級實驗室。 二、置有經生物安全訓練合格之實驗室人員。 三、備有與操作檢體相當等級之生物安全管理措施及文件。 前項指定，除書面審查外，得辦理實地訪查、驗證。 | 第二條 符合下列資格者，中央主管機關得指定為傳染病檢驗機構： 一、具備生物安全第三等級或第四等級實驗室。 二、置有經生物安全訓練合格之實驗室人員。 三、備有完善之實驗室生物安全管理措施及文件。 前項指定，除書面審查外，得辦理實地訪查、驗證。 | - 條次變更，並酌作文字修正。 - 指定檢驗機構得辦理各類傳染病之檢驗。 |
| 第七條 符合下列資格者，中央主管機關得經公告甄選程序，選定為委託檢驗機構： 一、使用中央主管機關規定之標準檢驗方法。 二、經實驗室能力試驗合格。 三、通過與委託檢驗項目及方法相當等級實驗室之生物安全檢測。 四、備有與操作檢體相當等級之生物安全管理手冊或規定。 委託檢驗機構以辦理本法第二類、第三類或第四類傳染病之檢驗為限。 | 第三條 符合下列資格者，中央主管機關得經公告甄選程序，選定其為委託之傳染病檢驗機構： 一、使用中央主管機關規定之標準檢驗方法。 二、經實驗室能力試驗合格。 三、通過與委託檢驗項目及方法相當等級實驗室之生物安全檢測。 四、備有完善之實驗室生物安全管理手冊或規定。 委託檢驗機構以辦理第二類至第四類傳染病之檢驗為限。 | 條次變更，並酌作文字修正。 |
| 第八條 符合下列資格之一者，得向中央主管機關申請為認可檢驗機構： 一、經實驗室認證機構認證通過。 二、經實驗室能力試驗合格。 前項申請，應檢具下列文件： 一、申請書。 二、資格證明文件。 三、標準檢驗方法。 四、備有與操作檢體相當等級之生物安全管理手冊或規定。 認可檢驗機構以辦理經認可之本法第二類、第三類或第四類傳染病之檢驗為限。 | 第四條 符合下列資格之一者，得向中央主管機關申請認可為傳染病檢驗機構： 一、經實驗室認證機構認證通過。 二、經實驗室能力試驗合格。 三、取得中央主管機關最近二年內自行或委託辦理之能力試驗合格證明。 前項申請，應檢具下列文件： 一、申請書。 二、資格證明文件。 三、標準檢驗方法。 經認可為傳染病檢驗機構者，以辦理其經認可之第二類、第三類或第四類傳染病為限。 | 一、條次變更。 二、配合第二條第三款實驗室能力試驗之定義，業已包含現行第一項第三款之規定，為避免重複規定，爰刪除之。 三、考量認可檢驗機構係檢驗第二類至第四類傳染病，亦有傳染之風險，應有生物安全之管理，爰於第二項增列第四款規定應檢具生物安全管理之相關文件，且酌作文字修正。 |
| 第九條 經指定、委託或認可為檢驗機構者，其期限最長為四年。 | 第五條 經指定、委託或認可為傳染病檢驗機構者，其效期為四年。 | 一、條次變更，並酌作文字修正。 二、為達隨到隨辦之便民目的，本署於任何時間均接受申請；惟為妥善管理，效期均齊一至年底，並以四年為限。 |
| 第十條 檢驗機構應於完成本法第一類或第五類法定傳染病之檢驗後一個月內，將驗餘之檢體送中央主管機關保存。 指定或委託檢驗機構應於完成檢驗後一個月內，將分離之病原體、經確認內含病原體或其抗體之血清或血漿檢體送中央主管機關保存。 中央主管機關因防疫需要，得通知檢驗機構將指定之檢體或分離之病原體送中央主管機關保存。 | 第九條 經指定或委託之傳染病檢驗機構應於完成檢驗後一個月內，將分離之病原體、驗餘之陽性血清檢體送中央主管機關保存。 中央主管機關因防疫需要，得通知經認可之傳染病檢驗機構依前項規定辦理。 | 一、條次變更。 二、因第一類及第五類法定傳染病之風險危害程度較高，或該二類傳染病檢體可能屬於未知之新興傳染病，縱其檢驗結果為陰性，惟為保全可能含有之其他高致病性之未知病原體，應將其檢驗所餘之檢體送中央主管機關保存或運用其他措施，爰於第一項增訂該二類法定傳染病檢體之保存規定。 三、第二項為現行條文第一項遞移，並酌修文字。 四、第三項為現行條文第二項遞移，並為因應疫病防治之需，中央主管機關得通知所有檢驗機構將指定之檢體或分離之病原體送中央主管機關保存，不以認可檢驗機構為限。 |
| 第十一條 除本法第一類及第五類法定傳染病檢體外，檢體檢驗後，應保存至少三日，始得銷毀。但經確認內含病原體或其抗體之血清或血漿檢體，應保存至少三十日始得銷毀。 |  | 一、本條新增。 二、為防疫需要，必要時得要求檢驗機構交付檢體，惟考量檢驗機構貯存空間及檢體銷毀時間的彈性處理需求，僅規範最短之保存時間。 |
| 第十二條 檢驗機構應依第三條附表所定之檢驗期限內完成檢驗及報告，並向各級主管機關通報檢驗結果。 檢驗機構操作傳染病檢體，對於檢體保存、檢驗品質及檢驗報告異常之處理，應依中央主管機關所定之品質保證作業要求辦理。 | 第八條 傳染病檢驗機構應依中央主管機關所定之防疫檢體採檢手冊所訂之時限完成檢驗及報告。 | 一、條次變更。 二、配合傳染病防治法第四十六條第一項第二款「…檢驗結果應報告地方及中央主管機關」並依防疫需要，規範檢驗機構依限完成檢驗及報告後，應向中央及地方主管機關通報檢驗結果，爰修正第一項規定，並配合第三條增訂之附表，酌作文字修正。 三、為利實驗室自主管理，明定中央主管機關需訂定「品質保證作業要求」，以提升檢驗品質，確保傳染病檢驗報告正確性，爰增訂第二項規定。 |
| 第十三條 中央主管機關對檢驗機構得予查核；檢驗機構應配合，不得規避、妨礙或拒絕。 前項查核，得以書面審查、能力試驗或實地訪查為之。 第一項查核，發現有缺失時，檢驗機構應於中央主管機關指定之期限內完成改善；屆期未改善者，中央主管機關得廢止其指定、認可或終止委託。 | 第六條 中央主管機關對傳染病檢驗機構得予查核，傳染病檢驗機構應配合，並不得拒絕、規避或妨礙。 前項查核，得以書面審查、能力試驗或實地訪查為之。 第一項查核，發現有缺失時，傳染病檢驗機構應於中央主管機關指定之期限內完成改善；屆期未改善者，中央主管機關得廢止其指定、認可或終止委託。 | 條次變更，並酌作文字修正。 |
| 第十四條 認可檢驗機構於期限內，其名稱、住址、負責人有變更時，應自變更之日起三十日內，通知中央主關機關；有歇業、停業或喪失執行業務能力者，應自歇業、停業或喪失能力之日後十五日內，通知中央主管機關，廢止其認可之一部或全部檢驗項目。 |  | 一、本條新增。 二、配合實務需要，落實傳染病檢驗機構認可後續管理，爰增訂認可檢驗機構於全銜、住址、負責人變更、歇業、停業或喪失執行業務能力時，應於相當期限內通知中央主管機關。 |
| 第十五條 中央主管機關對於指定檢驗機構，得補助部分或全部費用。 | 第七條 中央主管機關對於指定傳染病檢驗機構，得酌予補助部分或全部費用。 | 條次變更，並酌作文字修正。 |
| 第十六條 第六條至第八條所定事項，中央主管機關得委任所屬疾病管制局或委託相關機關(構)、團體辦理。 | 第十條 本辦法所定事項，中央主管機關得委託相關機關（構）、團體辦理。 | 一、條次變更。 二、具體明確本辦法委任對象及委託辦理之業務範圍。 |
| 第十七條 本辦法自發布日施行。 | 第十一條 本辦法自發布日施行。 | 條次變更。 |

附表：防疫檢體採檢及運送規定總覽表

1.第一類法定傳染病檢體

| 採檢項目 | 檢體種類 | 採檢時間 | 採檢量 | 送驗方式* | 檢驗方法 | 檢驗期限 | 實驗室生物安全等級(BSL)** | 應保存種類*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天花 | 水疱液、膿疱內容物及瘡痂 | 發燒期 （第1-3日） | 水疱液 膿疱內容物 瘡痂(至少4片) | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 2工作日 | 4 | 病毒株 水疱液、膿疱內容物及瘡痂 |
| 鼠疫 | 淋巴液 | 淋巴結呈現漲大 | 1-2 mL | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 3 | 菌株 淋巴液 |
|  | 抗凝固全血（肝素或EDTA）或全血 | 急性期 (未投藥前立即採檢) | 5 mL或 5-10 mL全血注入嗜氧血瓶1個 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 3 | 菌株 抗擬固全血 或全血 |
|  | 痰液 | 咳嗽發作及咳痰排出時（投藥前立即採檢） | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 3 | 菌株 痰液 |
|  | 咽喉擦拭液（有食用鼠肉習慣之人或動物） | 配合流行病學調查 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 3 | 菌株 |
|  | 血清 | 急性期；恢復期(1個月後) | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 2工作日 | 2（負壓） | 血清 |
|  | 蚤類 | 宿主體上有蚤類 | 數隻 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 3 | 菌株 蚤類 |
| 嚴重急性呼吸道症候群（SARS） | 咽喉擦拭液 | 發病5日內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 1工作日 | 3 | 病毒株 |
|  | 痰液 | 發病5日內 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 1工作日 | 3 | 病毒株 痰液 |
|  | 糞便 | 發病7日後 | 1 g | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 1工作日 | 3 | 病毒株 糞便 |
|  | 血清 | 急性期（發病1-5日）； 恢復期（發病14-20日） | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 21工作日 | 2（負壓） | 血清 |
| 炭疽病 | 抗凝固全血 （肝素） | 未投藥前立即採檢 | 5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； 抗體檢測 | 7工作日 | 3 | 菌株 抗凝固全血 |
|  | 水疱液 | 未投藥前立即採檢 | 0.3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； | 7工作日 | 3 | 菌株 水疱液 |
|  | 皮膚傷口 （焦痂） | 未投藥前立即採檢 | 數片 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； | 7工作日 | 3 | 菌株 皮膚傷口 （焦痂） |
|  | 腦脊髓液 | 未投藥前立即採檢 | 1.5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； | 7工作日 | 3 | 菌株 腦脊髓液 |
|  | 鼻咽腔分泌物 | 未投藥前立即採檢 | 鼻咽細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； | 7工作日 | 3 | 菌株 鼻咽腔分泌物 |
|  | 環境檢體 | 懷疑曝露於污染環境時 | 可疑粉末 可疑郵件 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； | 7工作日 | 3 | 菌株 環境檢體 |
| 狂犬病 | 唾液 | 立即採檢 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 14工作日 | 3 | 病毒株 |
|  | 腦脊髓液 | 立即採檢 | 1 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 14工作日 | 3 | 病毒株 腦脊髓液 |
|  | 血清 | 立即採檢 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 5工作日 | 2 | 血清 |
| H5N1流感 | 咽喉擦拭液 | 發病3日內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 10工作日 | 3 | 病毒株 |
|  | 血清 | 急性期（發病1-5日）； 恢復期（發病14-20日） | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 檢體保留 | － | － | 血清 |

2.第二類法定傳染病檢體

| 採檢項目 | 檢體種類 | 採檢時間 | 採檢量 | 送驗方式* | 檢驗方法 | 檢驗期限 | 實驗室生物安全等級(BSL)** | 應保存種類*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白喉 | 咽頭、喉頭及鼻黏膜之病灶偽膜 | 立即採檢 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 毒素鑑定 | 6工作日 | 2 | 菌株 |
| 傷寒 | 全血 | 未投藥前之發燒期間 | 5-10 mL注入嗜氧血瓶1個 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 10工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 糞便 | 未投藥前立即採檢 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 4工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 尿液（中段） | 未投藥前立即採檢 | 10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 4工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 自來水環境檢體 | 爆發疫情流行時 | 1 L | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 4工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 井水、水溝水等環境檢體 | 爆發疫情流行時 | 1 L | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 4工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 菌株 | 儘速送驗 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (B類感染性物質包裝) | 菌株鑑定 （血清型別鑑定） | 4工作日 | 2 | 菌株 |
| 副傷寒 | 全血 | 未投藥前之發燒期間 | 5-10 mL注入嗜氧血瓶1個 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 10工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 糞便 | 未投藥前立即採檢 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 4工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 尿液（中段） | 未投藥前立即採檢 | 10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 4工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 自來水環境檢體 | 爆發疫情流行時 | 1 L | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 4工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 井水、水溝水等環境檢體 | 爆發疫情流行時 | 1 L | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 4工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 菌株 | 儘速送驗 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (B類感染性物質包裝) | 菌株鑑定 （血清型別鑑定） | 4工作日 | 2 | 菌株 |
| 登革熱 | 血清 | 急性期（發病7日內） | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 2 | 病毒株 陽性血清 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 3工作日 | 2 | 陽性血清 |
|  |  |  |  |  | 登革熱NS1抗原檢測 | 1工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  |  |  |  |  | 抗體檢測 | 3工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  |  | 恢復期（發病14-40日） | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 3工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 全血 | 未投藥前立即採檢 | 5-10 mL注入嗜氧血瓶1個 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 7工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 腦脊髓液 | 未投藥前立即採檢 | 1 mL | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 7工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 菌株 | 已分離菌株時 | 接種於巧克力培養基1個 | 22-35oC (B類感染性物質包裝) | 菌株鑑定 （血清型別鑑定） | 3工作日 | 2 | 菌株 |
| 桿菌性 痢疾 | 糞便（帶血或膿之黏液部分） | 未投藥前立即採檢 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 菌株鑑定 （血清型別鑑定） | 4工作日 | 2 | 菌株 |
| 阿米巴性痢疾 | 已固定染色之糞便 | 符合病例定義時 | 0.5-1 mL | 22-35oC (三層包裝) | 鏡檢 | 3工作日 | 1 | － |
|  | 新鮮糞便（帶血或膿之黏液部分） | 符合病例定義時 一週內採集3次 | 5 g或3-5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 10工作日 | 2 | － |
|  |  |  |  |  | 抗原檢測 | 10工作日 | 1 | － |
|  | 膿瘍 | 符合病例定義時 | 1-5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 10工作日 | 2 | － |
|  | 血清 | 符合病例定義時 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 7工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺（AFP） | 糞便 | 發病14日內採取2次糞便檢體，2份檢體收集時間至少間隔1日 | 10 g | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 21工作日 | 2 | 病毒株 |
| 瘧疾 | 血片 | 符合病例定義或緊急通報瘧疾病例 | 厚層血片一片 | 22-35oC (三層包裝) | 鏡檢 | 1工作日 | 1 | － |
|  | 抗凝固全血（EDTA） | 符合病例定義 | 2-3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 3工作日 | 2 | － |
| 麻疹 | 抗凝固全血（肝素或EDTA） | 急性期（發病7日內) | 5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 21工作日 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測(real-time PCR) | 3工作日 | 2 | － |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測(PCR) | 5工作日 | 2 | － |
|  |  |  |  |  | 抗體檢測 | 5工作日 | 1 | 陽性血漿 |
|  |  | 恢復期(發病14-40日) | 5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 5工作日 | 1 | － |
|  | 咽喉擦拭液 | 急性期（發病7日內） | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 21工作日 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測(real-time PCR) | 3工作日 | 2 | － |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測(PCR) | 5工作日 | 2 | － |
|  | 尿液 | 急性期（發病7日內） | 10-50 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 21工作日 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測(real-time PCR) | 3工作日 | 2 | － |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測(PCR) | 5工作日 | 2 | － |
| 急性病毒性A型肝炎 | 血清 | 急性期（立即採）； 恢復期（距第1次採血日14日後） | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | － | 1 | 陽性血清 |
| 漢他病毒症候群 | 血清 | 急性期（立即採） | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 8工作日 | 2 | 陽性血清 |
|  |  |  |  |  | 抗體檢測 | 8工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  |  | 恢復期（發病14-40日） | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 8工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 腸道出血性大腸桿菌感染症 | 糞便（帶血或膿之黏液部分） | 立即採檢 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 毒素鑑定 | 7工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 菌株 | 儘速送驗 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (B類感染性物質包裝) | 菌株鑑定 （血清型別鑑定） | 7工作日 | 2 | 菌株 |
| 德國麻疹 | 血清 | 急性期(發病7日內)； 恢復期(發病14-40日） | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 5工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  | 咽喉擦拭液 | 發病 7日內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 28工作日 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 5工作日 | 2 | － |
| 屈公病 | 血清 | 急性期(發病7日內) | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 2（負壓） | 病毒株 陽性血清 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 2工作日 | 2 | 陽性血清 |
|  |  |  |  |  | 抗體檢測 | 3工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  |  | 恢復期(發病14-40日) | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 3工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 霍亂 | 糞便 | 未投藥前立即採檢 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 5工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 嘔吐物 | 未投藥前立即採檢 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 5工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 水樣環境檢體 | 配合案例 | 每袋800 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 5工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 非水樣環境檢體 | 配合案例 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 5工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 菌株 | 儘速送驗 | 細菌拭子1支 | 2-8oC （B類感染性物質包裝） | 毒素鑑定 | 5工作日 | 2 | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 菌株鑑定 （血清型別鑑定） | 5工作日 | 2 | 菌株 |
| 多重抗藥性結核病 | 菌株複驗（經藥敏試驗初判為多重抗藥） | 配合案例 | 菌株1件 | 2-8oC （A類感染性物質包裝） | 病原體分生檢測 | 7工作日 | 3 | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 藥物感受性試驗 | 6週 | 3 | 菌株 |
| 西尼羅熱 | 血清 | 急性期(立即採) | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 2工作日 | 2 | 陽性血清 |
|  |  |  |  |  | 抗體檢測 | 3工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  |  | 恢復期(發病14-40日) | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 3工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  | 腦脊髓液 | 住院期間 | 2-3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 2工作日 | 2 | － |
|  |  |  |  |  | 抗體檢測 | 3工作日 | 1 | － |
| 流行性斑疹傷寒 | 抗凝固全血（肝素或EDTA） | 急性期（未投藥前立即採檢） | 5-10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 8工作日 | 3 | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 8工作日 | 2 |  |
|  | 血清 | 急性期(發病7日內)； 恢復期(發病14-40日) | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 8工作日 | 1 | 陽性血清 |

3.第三類法定傳染病檢體

| 採檢項目 | 檢體種類 | 採檢時間 | 採檢量 | 送驗方式* | 檢驗方法 | 檢驗期限 | 實驗室生物安全等級(BSL)** | 應保存種類*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百日咳 | 鼻咽腔後部分泌物 | 未投藥前立即採檢 | 百日咳專用鼻咽拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 10工作日 | 2 | 菌株 |
|  |  |  | 百日咳專用PCR拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 5工作日 | 2 | － |
| 日本腦炎 | 血清 | 急性期(立即採檢） | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 2 | 病毒株 陽性血清 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 3工作日 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 抗體檢測 | 2工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  |  | 恢復期(發病14-40日) | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 2工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  | 腦脊髓液 | 住院期間 | 2-3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 3工作日 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 抗體檢測 | 2工作日 | 1 | － |
| 結核病（除多重抗藥性結核病外） | 痰液 | 初次驗痰（未服藥前） | 3-5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗酸菌抹片鏡檢 | 1工作日 | 2 | － |
|  |  |  |  |  | 病原體分離、鑑定 | 8週 | 2（負壓） | 菌株 |
|  |  | 配合案例 | 3-5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 3工作日 | 2 | － |
|  | 菌株 | 配合案例 | 菌株1件 | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 菌株鑑定 | 7工作日 | 2（負壓） | 菌株 |
|  | 菌株（經鑑定為結核菌群） | 配合案例 | 菌株1件 | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 藥物感受性試驗 | 6週 | 2（負壓） | 菌株 |
| 先天性德國麻疹症候群 | 尿液 | 出生後3個月內 | 10-50 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 28工作日 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 5工作日 | 2 | － |
|  | 咽喉擦拭液 | 出生後3個月內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 28工作日 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 5工作日 | 2 | － |
|  | 血清或臍帶血 | 出生後6個月內 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 5工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 急性病毒性肝炎（除A型外） | 血清 | 立即採檢 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | － | 1 | 陽性血清 |
| 流行性腮腺炎（群聚感染） | 咽喉擦拭液 | 發病7日內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 28工作日 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 3工作日 | 2 | － |
|  | 血清 | 急性期（發病7日內）； 恢復期（發病15-30日） | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 10工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 侵襲性b型嗜血桿菌感染症 | 全血 | 未投藥前立即採檢 | 5-10 mL注入嗜氧血瓶1個 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 5工作日 (增菌時12工作日) | 2 | 菌株 |
|  | 腦脊髓液、肋膜液、關節液等 | 未投藥前立即採檢 | 1 mL或接種於巧克力培養基1個 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 5工作日(增菌時12工作日) | 2 | 菌株 |
|  | 菌株 | 已分離菌株時 | 接種於巧克力培養基1個 | 22-35oC (B類感染性物質包裝) | 菌株鑑定 （血清型別鑑定） | 5工作日 | 2 | 菌株 |
| 梅毒 | 血清 | 立即採檢 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | － | 1 | 陽性血清 |
|  | 腦脊髓液 | 立即採檢 | 2 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | － | 1 | － |
| 退伍軍人病 | 痰、呼吸道分泌物、胸膜液 | 立即採檢 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 10工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 尿液 | 立即採檢 | 10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗原檢測 | 7工作日 | 1 | － |
|  | 血清 | 急性期(立即採檢)； 恢復期（4-12週） | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 7工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  | 菌株 | 已分離菌株時 | 接種於Cary-Blair細菌輸送培養基或BCYE培養基1個 | 2-8oC或 22-35oC (三層包裝) | 菌株鑑定 | 14工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 水龍頭、蓮蓬頭、飲水機、冷卻水塔等水源環境檢體 | 配合陽性案例 | 1.細菌拭子1支或200 mL環境水。 2.冷卻水塔水源：100 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 10工作日 | 2 | 菌株 |
| 淋病 | 尿道/子宮頸分泌物 | 立即採檢 | 細菌拭子1支或接種於Thayer Martine或巧克力培養基1個 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | － | 2 | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 鏡檢 | － | 1 | － |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | － | 2 | － |
|  | 尿液（中段） | 立即採檢 | 10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | － | 2 | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 鏡檢 | － | 1 | － |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | － | 2 | － |
|  | 菌株 | 已分離疑似淋菌菌株 | 接種於巧克力培養基1個 | 22-35oC (三層包裝) | 菌株鑑定 | － | 2 | 菌株 |
| 人類免疫缺乏病毒感染 | 抗凝固全血（EDTA） | 疑似高危險群 | 5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體篩檢(ELISA、PA) 抗體確認（WB） | 7工作日 | 1 | 陽性血清或陽性血漿 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 7工作日 | 2 | － |
| 腸病毒感染併發重症 | 水疱液 | 水疱液呈透明狀時 | 0.3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 1工作日 | 2 | － |
|  | 腦脊髓液 | 發病5日內 | 1.5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 1工作日 | 2 | － |
|  | 血清 | 急性期(發病7日內）； 恢復期(發病14-21日） | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 3工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  | 咽喉擦拭液 | 發病7日內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 2 | 病毒株 |
|  | 糞便 | 發病7日內 | 3 g或病毒拭子1支（直腸檢體） | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 2 | 病毒株 |
| 漢生病 | 石蠟包埋組織切片 | 配合案例 | 組織檢體1件 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 10工作日 | 2 | － |
|  | 皮膚(病灶處) | 配合案例 | 二處不同部位最明顯病灶處的組織檢體2件 | 23-35oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 10工作日 | 2 | － |
|  | 血清 | 配合案例 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 5工作日 | 2 | 陽性血清 |

4.第四類法定傳染病檢體

| 採檢項目 | 檢體種類 | 採檢時間 | 採檢量 | 送驗方式* | 檢驗方法 | 檢驗期限 | 實驗室生物安全等級(BSL)** | 應保存種類*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疱疹B病毒感染症 | 傷口擦拭液 | 傷口未清潔處理之當日 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 |
|  | 脊髓液 | 發病3日內 | 1.5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 |
|  | 血清 | 發病3日內（愈接近受傷時愈佳） | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； 抗體檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 陽性血清 |
|  |  | 恢復期（受傷後3-6週） | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 7工作日 | 2 | 陽性血清 |
| 類鼻疽 | 喉部擦拭液或分泌物 | 病發初期（未投藥前） | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 7工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 膿汁 | 病發初期（未投藥前） | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 7工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 抗凝固全血（肝素或EDTA）或全血 | 病發初期（未投藥前） | 5 mL或 5-10 mL全血注入嗜氧血瓶1個 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 7工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 菌株 | 已分離菌株時 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 菌株鑑定 | 7工作日 | 2 | 菌株 |
| 鉤端螺旋體病 | 尿液（中段） | 發病10日後 ，且未投藥前 | 10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 12週 | 2 | 菌株 |
|  | 抗凝固全血（EDTA） | 高熱期（發病10日內且未投藥前） | 5 mL | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 12週 | 2 | 菌株 |
|  | 腦脊髓液 | 具無菌性腦膜炎症狀，發病後5-10日 | 0.5 mL | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 12週 | 2 | 菌株 |
|  | 血清 | 急性期(發病7日內)； 恢復期(發病8-14日) | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測（MAT） | 10工作日 | 2 | 陽性血清 |
| NDM-1腸道菌感染症 | 感染部位 | 急性期 | 細菌拭子1支 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； 藥物感受性試驗 | 7工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 菌株（純化） | 已分離之carbapenem- resistant菌株 | 細菌拭子1支 | 22-35oC (B類感染性物質包裝) | 菌株鑑定 （NDM-1基因鑑定） | 7工作日 | 2 | 菌株 |
| Q熱 | 抗凝固全血(肝素或EDTA) | 急性期（發病14日內） | 5-10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 8工作日 | 3 | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 8工作日 | 2 | － |
|  | 血清 | 急性期(發病14日內)； 恢復期(發病15-40日) | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 8工作日 | 2 | 陽性血清 |
| 肉毒桿菌中毒 | 血清 | 施打抗毒素前立即採檢 | 20 mL | 2-8oC (三層包裝) | 毒素鑑定 | 7工作日 | 2 | 陽性血清 |
|  | 糞便 | 立即採檢 | 25 g或2 mL排泄物 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 嘔吐物 | 立即採檢 | 25 g | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 2 | 菌株 |
| 侵襲性肺炎鏈球菌感染症 | 全血 | 未投藥前立即採檢 | 5-10 mL注入嗜氧血瓶1個 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 31工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 腦脊髓液、肋膜液、關節液、腹膜液 | 未投藥前立即採檢 | 1 mL | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 31工作日 | 2 | 菌株 |
|  | 菌株 | 已分離菌株時 | 侵襲性肺炎鏈球菌專用拭子1支 | 22-35oC (B類感染性物質包裝) | 菌株鑑定 （血清型別鑑定） | 31工作日 | 2 | 菌株 |
| 恙蟲病 | 抗凝固全血(肝素或EDTA) | 急性期且未投藥前 | 5-10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 8工作日 | 2（負壓） | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 8工作日 | 2 | － |
|  | 血清 | 急性期(發病7日內)； 恢復期(發病14-40日) | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 8工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 地方性斑疹傷寒 | 抗凝固全血(肝素或EDTA) | 急性期且未投藥前 | 5-10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 8工作日 | 2（負壓） | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 8工作日 | 2 | － |
|  | 血清 | 急性期(發病7日內)； 恢復期(發病14-40日) | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 8工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 萊姆病 | 皮膚傷口(遊走性紅斑) | 臨床診斷為疑似病例 | 病灶區外緣往內側0.5 cm處之檢體 | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 12週 | 2 | 菌株 |
|  | 腦脊髓液、關節囊液 | 臨床診斷為疑似病例 | 0.5 mL | 22-35oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 12週 | 2 | 菌株 |
|  | 血清 | 發病14日後 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 7工作日 | 2 | 陽性血清 |
| 兔熱病 | 血清 | 急性期(發病7日內)； 恢復期(發病14-20日) | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 7工作日 | 1 | 陽性血清 |
|  | 菌株 | 已分離菌株時 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 7工作日 | 2（負壓） | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 7工作日 | 2 | 菌株 |
|  |  |  |  |  | 菌株鑑定 | 7工作日 | 2（負壓） | 菌株 |
| 水痘 | 水疱液 | 水疱出現1-3日內（水疱液呈水樣透明） | 7-10個水疱液 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 1個月 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 3工作日 | 2 | － |
|  | 血清 | 水疱出現後7日內； 恢復期(發病14-40日) | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 10工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 貓抓病 | 抗凝固全血（EDTA） | 急性發熱期（發熱7日內且未投抗生素治療前） | 5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 3個月 | 2 | 菌株 |
|  | 淋巴結 | 臨床診斷為疑似病例且具有腫大淋巴節之配合案例 | 自腫大腋窩部或其他腫大之淋巴結採取 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 3個月 | 2 | 菌株 |
|  | 血清 | 急性期(發病7日內)； 恢復期(發病14-40日) | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 7工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 弓形蟲感染症 | 抗凝固全血（EDTA） | 尚未投藥前採取 | 5 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分生檢測 | 7工作日 | 2 | － |
|  | 血清 | 尚未投藥前採取 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測；IgG親和力試驗(IgG avidity test) | 7工作日 | 1 | 陽性血清 |
| 流感併發症 | 咽喉擦拭液 | 發病3日內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 2 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 36小時 | 2 | － |
| 庫賈氏病 | 腦脊髓液 | 臨床測定(EEG、MRI、CTScan)疑似時 | 2 mL | 2-8oC (三層包裝) | 庫賈氏病標示蛋白檢測 | 3個月 | 2 | － |
|  | 抗凝固全血（肝素或EDTA） | 臨床測定(EEG、MRI、CTScan)疑似時 | 5-10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 基因型別檢測 （核酸分析） | 3個月 | 2 | － |
| 布氏桿菌病 | 全血 | 急性發燒期 | 5-10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 7工作日 | 3 | 菌株 |
|  | 抗凝固全血（肝素或EDTA） | 急性發燒期 | 5-10 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 7工作日 | 3 | 菌株 |
|  | 血清 | 急性期； 恢復期 | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 7工作日 | 2 | 陽性血清 |
|  | 菌株 | 已分離菌株時 | 細菌拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 菌株鑑定 | 7工作日 | 3 | 菌株 |

5.第五類傳染病檢體

| 採檢項目 | 檢體種類 | 採檢時間 | 採檢量 | 送驗方式* | 檢驗方法 | 檢驗期限 | 實驗室生物安全等級(BSL)** | 應保存種類*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂谷熱 | 血清 | 急性發燒期； 恢復期(發病14-40日) | 每次3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； 抗體檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 血清 |
| 拉薩熱 | 血清 | 急性發燒期 | 3 mL | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； 抗體檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 血清 |
|  | 尿液 | 急性發燒期 | 10 mL | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 尿液 |
|  | 咽喉擦拭液 | 急性發燒期 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 |
| 黃熱病 | 血清 | 發病7日內 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 3 | 病毒株 血清 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 2工作日 | 2 | 血清 |
|  |  |  |  |  | 抗體檢測 | 2工作日 | 2 | 血清 |
|  |  | 恢復期(發病14-40日) | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 抗體檢測 | 2工作日 | 2 | 血清 |
| 馬堡病毒出血熱 | 咽喉擦拭液 | 發病7日內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 |
|  | 血清 | 急性期（立即採檢） | 3 mL | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； 抗體檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 血清 |
|  |  | 恢復期（發病14-40日） | 3 mL | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 抗體檢測 | 7工作日 | 4 | 血清 |
|  | 皮膚切片(皮膚出血或病變處) | 發病7日內 | 0.5 cm | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病理切片； 組織學檢測 | 7工作日 | 4 | 皮膚切片 |
| 伊波拉病毒出血熱 | 咽喉擦拭液 | 發病7日內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 |
|  | 血清 | 急性期（立即採檢） | 3 mL | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病原體分離、鑑定； 病原體分生檢測； 抗體檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 血清 |
|  |  | 恢復期（發病14-40日） | 3 mL | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 抗體檢測 | 7工作日 | 4 | 病毒株 血清 |
|  | 皮膚切片(皮膚出血或病變處) | 發病7日內 | 0.5 cm | 2-8oC (A類感染性物質包裝) | 病理切片； 組織學檢測 | 7工作日 | 4 | 皮膚切片 |
| 新型冠狀病毒呼吸道重症 | 咽喉擦拭液 | 發病 5日內 | 病毒拭子1支 | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 3 | 病毒株 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 2-4工作日 | 2 | － |
|  | 痰液 | 發病 5日內 | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 病原體分離、鑑定 | 14工作日 | 3 | 病毒株 痰液 |
|  |  |  |  |  | 病原體分生檢測 | 2-4工作日 | 2 | 痰液 |
|  | 血清 | 急性期（發病1-5日）； 恢復期（發病14-20日） | 3 mL | 2-8oC (三層包裝) | 檢體保留 | － | － | 血清 |

＊：A類感染性物質及B類感染性物質包裝係指世界衛生組織所規範之包裝送驗方式，三層包裝包含主容器、第二層容器及第三層外包裝。

＊＊：實驗室生物安全等級，包含相對等級之硬體設備及操作規範；生物安全第二等級負壓（BSL-2負壓）實驗室之規格比照現行結核菌負壓實驗室所訂之標準辦理，並遵循生物安全第三等級操作規範；生物安全第一等級（BSL-1），操作可能產生氣霧之步驟建議於生物安全櫃或相關物理防護裝置下進行；無規範者係指共通性防護操作規範。

＊＊＊：逾一個月未銷毀者，依傳染病防治法第34條規定處理之。